通道电压
通道电压Channel Voltages对话框是主要的诊断工具。
每四个采集通道（区别于接收通道）配置为一个数据来源样本，如下例：
Receiver 1 detector voltage (1:1)
Receiver 2 detector voltage (1:1)
Receiver 1 board temperature (T=voltage*100 [K])
Receiver 2 board temperature (T=voltage*100 [K]) 
Ambient target temperature (T=voltage*100 [K])
Environmental temperature (T=voltage*100 [K])
Barometric pressure (P=voltage*1000 [mbar])
Rel. humidity (H=voltage*100 [%])
样本积分时间和最大样本数都在通道参数General Parameters中进行配置。
手动打开或关闭噪声二极管，检查正确的噪声源（ND1 和 ND2）。探测器电压显示能通过频率列表框(Receiver 1 和 Receiver 2)选择频率，切换到任意一个接收通道。
通道的读数显示在图表中，同时在状态Status 群组框中也能看到。图表可以放大。采样停止后，可用标尺功能测量某一特定时刻（↕）的精确电压值。
Reset可以清除采集显示，并将Y值设置为最大值5V。