查看绝对定标历史

微波辐射计PC上系统文件目录内的ABSCAL.HIS文件存储了所有绝对定标结果。也包括了透明通道的天空倾斜式定标。为了查看定标历史，首先需要把ABSCAL.HIS 文件从微波辐射计PC拷贝到HOST-PC, 再打开绝对定标历史菜单。用调用历史文件调用刚才拷贝的ABSCAL.HIS文件，定标列表就显出来了。

被列条目依次编号（以＃开头）。条目语法如下：
＃定标号: 接收器1 定标类型 / 接收器2定标类型,（接收器1的定标日期和时间 ||接收器1的定标日期和时间）

当列表中的某一条目被标记时，删除旧条目 会删除被标记条目后的所有条目。此功能用于从列表中删除，通常是，上一次的“坏”的定标。如果历史文件中只有一次定标而你又想删除该条目，可以删除该历史文件。通过生成 命令利用接收器1和2的定标号就能产生一个新的定标文件ABSCAL.CLB。如果把修改后的ABSCAL.CLB文件复制到系统文件目录（密码保护），当下次2CH.EXE启动时，辐射计会从ABSCAL.CLB加载新的定标参数。 

双击某条目，打开定标结果 菜单。对应每个接收通道例举了四个参数G,, Tsys 和Tn（见4.1.3节）。除定标类型外，还同时显示校准时间、定标黑体的温度，以及环境温度。