绝对定标
按照操作手册中3.1.2节的操作步骤将外部冷目标物安装完毕后，开始绝对定标。进入绝对定标操作，对话框中定标频率“Calibrated Frequencies”的群组框中列举了仪器需要定标的两个接收机（Receiver 1, Receiver 2）的频率。例如：接收机选择“Receiver Selection”群组框中“Humid. Profiler”和“Temp. Profiler”复选框。积分时间Ti可在“Integration Time”群组框中选择5s~60s，即定义每个通道的积分时间。总的积分时间Ttotal=4*Ti+10，即四次积分循环全部接收完成且定标镜需10秒移动时间（详见操作手册3.1.3.1节）。
点击“Start Calibration”按钮开始定标。在定标过程中“mes.”框中会显示当前正在进行的工作。定标结束后，弹出对话框“Calibration successful! Save?”，提示用户确认保存这次定标（点击“Continue”）或终止定标（点击“Cancel Calibration”）。如果确认保存，则绝对定标参数存储到微波辐射计主机的硬盘中。点击“See Results”当前绝对定标参数都会显示出来。点击“Finished”退出绝对定标菜单。
如果出现出错提示对话框“No response to cold load. Calibration terminated!”，则可能是冷目标物没有倒入液氮或者根本没有安装。
如果出现“No noise diode response. Calibration terminated!”，则表明某个噪声源故障，这种情况请联系RPG公司寻求帮助。