查看绝对定标历史

ABSCAL.HIS文件位于微波辐射计主机系统文件目录下，存储了所有绝对定标的数据和结果，也包括成功的天空倾斜式定标。查看这个定标历史需要遵循以下操作：首先复制ABSCAL.HIS文件到PC电脑，然后点击打开数据文件（Open Data Files）中的绝对定标历史（Absolute Calibration History），点击按钮Load History File载入预先复制的ABSCAL.HIS文件，定标历史列表即会显示出来。
列表中以序号递增的形式显示的，序号前加# 。每条记录的格式如下：
# 定标序号：接收器1定标类型 / 接收器2定标类型，（接收器1定标日期和时间 || 接收器2定标日期和时间）
选中某一条记录，点击按钮Delete Last Entries删除选中条目以下的所有条目。此操作用于从列表中删除不好的定标记录。点击按钮Generate 采用接收机1和2的指定序号生成新的定标文件ABSCAL.CLB 。如果ABSCAL.CLB文件复制到微波辐射计主机系统文件目录（被密码保护的），则下次启动2CH.EXE时会从ABSCAL.CLB中载入新的定标参数。点击按钮Show Current Calibration，从微波辐射计主机中载入最新的定标参数。
双击某一条定标记录，打开定标结果（Calibration Results）对话框。每个接收通道的四个参数G、α、Tsys、Tn（详见软件手册3.1.3章节）均已列举出来。此外，还显示了定标类型、定标时间、定标目标物物理温度和环境温度。