自动查看定标结果
自动定标（增益定标、噪声源定标、天空倾斜式定标）在操作手册3.3, 3.4, 3.5章节均进行了详细的描述。这些定标按照MDF（详见操作手册4.9节）文件所预定义的定标设置自动运行。辐射计状态（Radiometer Status）标签页会自动显示定标设置及状态，相关的记录文件CAL.LOG存储在MY_DIRECTORY\RPG-HATPRO\ 路径下。
点击按钮“显示自动定标历史（Display Automatic Calibration History）”，弹出对话框。增益定标（Gain Calibrations）群组框中显示增益定标的相关参数（这种定标类型确定的唯一参数，详见操作手册3.3章节），噪声源定标显示Tsys（Tsys），天空倾斜式定标显示Tn（Tnoise）。用户可自行点击放大或缩小图形显示（点击鼠标左键，划出需要放大的区域，释放左键）。点击按钮Zoom Out回到初始视图。每个定标的时间点用和 标出。激活按钮Synchronize Diagrams，则放大或缩小时所有的图形是同步的（保持时间轴一致）。激活按钮Independent Diagrams，可回复非同步状态。
在Sky Tipping Calibrations图形下，采用不同颜色显示了定标结果，接收机1和接收机2分开显示，绿色条表示定标成功，红色条表示定标不成功。点击其中一条，就会出现天空倾斜式定标的详情和图形显示。