测量时间 + …

开始时间、结束时间和时间基准是一个测量配置文件的重要参数。时间参考可以设置为UTC或本地时间（即UTC时间+时差）。微波辐射计的UTC时间来自于GPS时钟读数，辐射计的实际时间（RTC）每10分钟与GPS时钟同步一次。
触发测量有两种方式：发送MDF文件后立即触发或者规定在某个特定日期时刻。如果定义的开始时间在当前时间之前，则相当于立即触发。如果测量触发时间为某特定时刻，复选框忽略日期（Ignore Date）和忽略小时（Ignore Hour）两个选项可允许二者独立触发。这个功能对于多个MDF批量测量重复进行时特别有用。规定在某个特定日期时刻触发仅仅能触发该测量一次，而不能重复触发。例如：选中忽略小时（Ignore Hour）（假设启用触发（Triggered）模式），开始时间设置为22|15|00，则测量开始时间为00:15:00，01:15:00，02:15:00，…，忽略当前的日期和小时。如果需要更频繁的触发，则可选择栅格Raster特性连同栅格时间一起使用。例如：开始时间设置为22|36|15，采用栅格模式且栅格时间为10分钟。则触发序列为22|36|15，22|46|15，22|56|15，23|06|15等。
测量终止也有两种选择。LIMITED模式用户可设置持续和终止时间。如果停止时间在开始时间之前，则测量持续时间调整为100秒。
这种情况下，测量有明确的结束时间（测量自动终止，LIMITED模式）。微波辐射计需要一个文件名来存储备份，用户可输入不长于8字符的文件名。如果工作在自动存储模式，则PC电脑主机也需要用此文件名。如果测量时间设置为UNLIMITED模式，则微波辐射计自动生成含实际时间和日期的文件名，而忽略输入的文件名。
在UNLIMITED模式，测量需要手动终止。新的文件名每X小时（在Filename Interval列表框中选择X值）生成一次。文件名格式在Name Convention列表框中显示，共有14种可选。格式字符串“HH=小时、DD=日、MM=月、YY=年”取自实际的时间和日期。测量时，文件名传输至PC主机上，同时用于监控数据存储文件（假设主机工作于允许文件备份Enable File Backup模式）。
由于环境温度和湿度传感器反应迅速，微波辐射计附近的湍流会导致相应参数的不断改变，因此需要平滑温度和湿度数据。如果反演文件需要利用气象传感器数据，则平滑相当重要。微波辐射计表面湍流影响非反演所需要的，如果不筛选，会导致反演结果含大量噪声。数据平滑Data Smoothing群组框中，可选择对环境温度和湿度传感器读数进行10分钟LIFO滤波平滑。
湿度阈值Humidity Threshold的定义用于设置鼓风机风扇速度达到满功率，并且启动加热器模块。
微波辐射计另一特征是能在嵌入式主机中进行文件备份。选中允许文件备份Enable File Backup，所有产品文件自动存储到嵌入式主机的数据目录中。因为标准测量模式允许数据自动存储到PC电脑上（在线监测数据），所以通常出于安全的原因才采用此操作。如果数据不在线监控，仅存储在嵌入式主机上，用户迟早也需要通过Transfer Data and System Files对话框将嵌入式主机上的数据传输至PC电脑上。
对于RPG-HATPRO, RPG-TEMPRO, RPG-HUMPRO 和 RPG-LHATPRO型号，微波辐射计在天顶模式和边界层扫描模式都有针对水汽和氧气测量的质量检查。检查包含可能的外部干扰或者大雨导致第2层数据质量降低。程序生成质量标识以及导致质量降低的可能的原因信息。这些信息被编码成每个样本的降雨标识（见附录A）。更多的关于质量检查的信息见附录A18 。辐射计可过滤中、低质量的样本并且修正受外界干扰影响的通道亮温。第2层数据质量Level 2 Data Quality群组框中共有三个选项来筛选第2层数据（由大气数据反演得到）。选项Flag Data Quality（Level 2）并非根据质量水平筛选第2层数据，而是根据附录A中所描述的降雨字节中的数据样本标识来筛选。选中选项Remove Medium / Low Q. ，则中、低质量的样本将不会被传输。这样，发送到PC主机的均为最新的高质量的样本。选项Remove Low Quality将仅仅删除最差质量水平的数据，传输中、高质量的数据。选中选项Remove Interferences，如果微波辐射计探测到可能的干扰（某个接收通道的外部信号干扰），则会通过相邻通道修正，自动从光谱中去除干扰信号。
另一特性是在扫描观测和天空倾斜式时去除或避免太阳位置。这利于方位扫描、GPS时钟以及根据软件手册4.23章节中所描述的流程精确调整方位定位仪。选中Avoid Sun in Scans ，在进行全天空扫描、方位扫描或天空倾斜式定标时，微波辐射计自动确定天空中太阳位置。当扫描至太阳位置时，微波辐射计将避开这个位置约6度，来避免不真实的亮温。