辐射计状态显示

辐射计状态（Radiometer Status）标签页显示了仪器各部件的实时状态：
•	程序版本（Software Version） ：显示微波辐射计主机程序2CH.EXE的版本（仪器软件版本显示在主窗口标题上）
•	仪器ID（Instrument ID） ：微波辐射计通过发送仪器序列号自我识别类型（例如RPG-HATPRO，RPG-LWP，RPG-LWP-U等）
•	控制器（Controllers） ：显示两组控制器的状态
•	主控制器处理微波辐射计和PC电脑之间的通讯。
•	仰角步进电机控制器产生使天线转动的驱动信号。同时，在系统启动时使天线转动到初始位置。
•	计算步进控制器仅适用于RPG-DP150-90型号。
•	方位定位仪控制器直接由微波辐射计控制。如果控制器与方位定位仪串行接口连接良好，则此处显示“响应（responding）”。
•	接收机：显示接收机的当前状态。根据辐射计的类型，主机自动判定接收机的数量，以及是否“响应（responding）”。
•	GPS ：显示是否安装了GPS时钟以及当前微波辐射计的GPS位置（需要至少5颗可见的GPS卫星提供相关信息）。
•	实时时钟（Real Time Clock） ：显示微波辐射计主机实时时钟工作状态是否正常。
•	微波辐射计主机磁盘空间（Disk on Module (DOM) Capacity） ：微波辐射计主机自带1.0GBytes闪存（DOM），存储测量的备份数据，此处会显示磁盘剩余空间。如果剩余空间小于20Mbytes，之前的备份数据将被覆盖（详见4.5节）
•	红外辐射计（Infrared Radiometers） ：若安装了选配的红外辐射计，则红外辐射计的温度会显示在这里。此数据可用于反演，结合温度廓线，可反演出云底高度。红外辐射计的温度可反映云是否存在。
•	温度（Temperatures） ：共配置了四个温度传感器：
•	外界环境温度传感器安装在微波辐射计机身外测（新产品在气象站内），本数据对于外部液氮绝对定标非常重要；
•	内部定标黑体的温度对所有定标过程都非常重要。通常采用两个传感器，其中一个失效时能产生警报。
•	接收机1/接收机2（Receiver 1/ Receiver 2）：微波辐射计内温度和湿度两个接收机的实时物理温度，精度<0.03K。典型温度值为45℃左右。理论上接收机的稳定性是连续监测的。如果接收机温度始终恒定在±0.03 K范围内，则右边状态条温度显示为绿色。若显示为红色，则稳定性不在这个阈值范围内，此时显示实际的值。若显示为黄色，则表明还需要更多的温度采样数据。
•	其它传感器（Other Sensor） ：装配了五个额外的传感器：
•	气压：气压传感器精度为±1.0 mbar 。绝对定标时，帮助确定液氮的精确沸点温度。
•	绝对湿度：传感器安装在微波辐射计机身外侧（新产品在气象站内），数据用来控制鼓风机转速，其精度为±5%。
•	降雨：显示当前是否降雨。用于控制鼓风机的开关及速度，和所有测量数据一起存储。
•	定标（Calibrations） ：测量过程中显示各种自动定标（增益定标、噪声源定标、天空倾斜式定标，详见第三章）的状态。所有定标数据自动记录在CAL.LOG 文件中，文件路径为MY_DIRECTORY\RPG-HATPRO ，文件内容可点击显示自动定标历史Display Automatic Calibration History查看。
•	方位角/仰角扫描（Elevation / Azimuth Scanners） ：显示当前的扫描的仰角和方位角。同时显示边界层扫描（详见2.3章节）状态。
•	测量（Measurement） ：测量过程中，显示当前测量文件的的名称、测量开始和结束事件、时间参考（UTC或当地时间）、是否开启文件备份、批命令重复因子。