天空倾斜式定标

天空倾斜式定标在软件手册3.4章节中详细介绍。Sky Tipping标签页 显示了相应的定义。
扫描角度（Scan Angles [DEG]）群组框中预定义了一些天空倾斜式扫描所需等距扫描角度，（气团样本相当于1/sinα，见3.4章节）。同时也可以点击“Add”和“Delete”添加或删除仰角，但只能定义大于14°的仰角。如果微波辐射计的水平视线被障碍物阻挡，则需要调整最低仰角至合适的角度，但为保证定标精确性不能大于30°。此外，如果安装了方位定位仪，方位角可以独立调整至任意观测方向。选中“时间选择（Timing）”群组框中的“双边倾斜（Bilateral Tipping）”，定标的可靠性可能会提高。双边倾斜式可使微波辐射计在主象限（仪器上有红色箭头一侧）和辅象限（无红箭头一侧）都进行仰角扫描，去探测可能影响大气分层的不均匀水汽分布。双边倾斜式采用的是20°至90°仰角的双象限观测，给予观测一个自由的视野范围。
选中复选框“Enable Sky Tipping”开启天空倾斜式定标。用户可任意选择定标间隔时间（周期），从10分钟至24小时。实际的定标周期采用2~14小时即可。因为微波辐射计通常每5~10分钟进行一次增益定标，而所有参数的校准（包括Tsys和Tn）不需要太频繁。进行天空倾斜式定标时将中断正在进行的测量，时间持续超过3分钟，因此定标的次数应该减少。
此外，还可以定义首次定标开始的时间。选中“period absol. (0:0:0)”，定标时间将相对于午夜0:0:0开始计算。例如，间隔周期为6小时，测量3:00pm 开始，则第一次定标开始的时间为6:00pm。如果“first cal. @ mea. start”没有选中，而选中了“rel. to measure. start”，则定标时间相对于测量开始的时间计算。
如3.4章节所描述，天空倾斜式定标只适用于透明通道。若为不透明通道，则接收机自动禁用天空倾斜式定标。下面阐述三种质量检查要素：
•	天顶阈值：当有云存在（不符合大气分层的假设）时，所观测到的天顶亮温（BTs）明显高于无云存在时的亮温。用户可以为每个接收机定义最大的亮温值作为阈值。
•	线性相关性：用一条直线来反应光学厚度样品的相关性。典型的线性相关系数阈值>0.9995。线性相关系数对由云带来的采样噪声等不敏感。
•	χ2测试：反映了光学厚度样品相对于直线的方差。高质量的定标典型阈值<0.3 。
在“Threshold Definition”群组框中，点击“Define Zenith Thresh.”，“ Define CHI^2 Thresh.”，“ Correlation Thresh.”按钮，分别可以设置相应的阈值。
天空倾斜式定标的主要目的在于再次校准噪声二极管次要标准（详见3.2章节）。微波辐射计主机能够很好的校准平均天空倾斜式定标，避免计算亮温（TBs）时出现突然地跳跃式波动。如果需要校准平均值，则群组框“Averaging”中的“Enable”复选框需要选中。选中后，平均过程中将根据“Av. Depth”的数值进行连续校正，合理的数值范围是40~100 。
点击按钮“默认设置（Default Settings）”，重置所有天空倾斜式定标参数，系统会为目前使用的仪器优化设置这些参数为合理的标准值。