交换数据文件

通过软件，可访问微波辐射计主机硬盘上的三个目录：数据文件目录Data Files Directory、系统文件目录System Files Directory、根目录Root Directory。
数据文件目录存储了所有备份测量数据，可自由读写。系统文件和根目录包含了微波辐射计操作必不可少的文件，这些文件属性均为只读，用户不可修改或删除。若要修改，软件会提示输入密码。软件升级（覆盖2CH.EXE）时，微波辐射计管理员可输入密码进行修改。覆盖或删除可执行文件2CH.EXE，将禁用微波辐射计的所有功能，并且需要重新初始化系统，这个操作需要通过RPG公司来完成。
点击交换数据和系统文件（Exchange Data and System Files with the Radiometer），打开对话框。
备份数据文件需要从微波辐射计主机硬盘上拷贝到PC电脑上时，需要进行数据交换。如果测量时选择了数据备份，则所有数据存储在“数据文件目录（Data Files Directory）”中。
系统文件（System Files Directory）目录包含了以下文件：
•	32RTM.EXE      运行时库
•	32STUB.EXE     由2CH.EXE加载的存根文件，进入保护模式
•	DPMI32VM.OVL  DOS保护模式界面的附加文件
•	2CH.EXE         微波辐射计主机软件
•	FREQU.DAT      微波辐射计频率列表
•	RAD.ID          保存微波辐射计ID码（如3=RPG-HATPRO等）
•	RAD.NAM       保存微波辐射计名称、客户信息等
•	SENSOR.SCL     传感器校准文件
•	ABSCAL.CLB     绝对定标参数
•	ABSCAL.HIS      绝对定标历史文件
•	DELTA_F.ADJ     氧气线中心频率调整文件（适用于RPG-HATPRO、RPG-LHATPRO RPG-TEMPRO三种型号）
可执行文件2CH.EXE在微波辐射计开启时启动。程序执行所有已定义的自动运行的工作，比如：检测器读数、定标、仰角扫描、文件存储等。只有更新2CH.EXE软件时才会对系统文件目录写入更改。写入操作有密码保护，只有授权人员知晓密码（联系RPG公司才能获取）。
当绝对定标历史文件需要被检查的时候，需要对系统文件目录进行读取。ABSCAL.HIS文件存储了所有绝对定标数据（包括成功的天空倾斜式定标）。此文件复制到PC电脑之后，可通过点击查看定标历史Absolute Calibration History查看内容。
在Master Radiometer 群组框中，选择单选按钮可任意切换Data Files Directory、System Files Directory或Root Directory，查看相应目录文件。
双击列表中的某一个文件，可显示文件的大小（Bytes）。点击按钮Purge Meas. Files可删除数据文件目录中的备份文件。为减少文件数量，所有备份的数据文件打包存储在闪存中，因此无法进行单个文件删除操作。主机磁盘（DOM）无法处理数量太大的文件。如果数据文件都以单个文件的形式存储，RPG-HATPRO微波辐射计连续工作三个月会产生20,000多个数据文件，会超出主机磁盘的处理能力。数据打包操作解决了这个问题。备份文件删除之前，需要把这些文件复制到PC电脑上（如果数据没有自动存储到PC电脑）。选择系统文件中的单个文件，拖拽到垃圾桶图标上，则该单个文件被删除（需要输入密码）。
当文件需要从PC电脑复制到微波辐射计主机上时，首先在Host群组框中找到并标记该文件，然后选择Data Files Directory或 System Files Directory ，再将标记的文件拖拽到目的目录中。复制的过程以进度条的形式显示在Transfer Status群组框中。如果要将文件从微波辐射计主机复制到PC电脑，则拖放的方向相反。
用户可同时进行多个文件的双方向传输或删除操作，按下Esc键可中止操作过程。